附件

浙江省乡镇卫生院（社区卫生服务中心）设备配置标准

（试行）

A类  大型中心乡镇卫生院设备配置标准

|  | 设备名称 | 件数 | 设备参数（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标 配 | 彩超 | 3 | 1．设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查； 2．≥17英寸高分辨率液晶显示器，显示点阵1024*768； 3．≥3个探头接口（可激活）； 4．二维灰阶成像； 5．组织多普勒成像； 6．空间复合成像； 7．组织谐波成像； 8．宽景成像功能； 9．一体化实时立体成像技术，容积成像； 10．复合成像功能； 11．乳腺弹性成像功能； 12．解剖M型功能； 13．血管内膜自动测量功能； 14．造影剂成像功能； 15．探头：4个（腹部凸阵探头、线阵浅表小器官探头、相控阵探头、腹部容积探头或腔内探头或心脏探头）； 16．图像记录与管理系统； 17．相应软件。 |
|  | DR | 1 | 1．单平板探测器全身各部位X线数字化摄影系统，有图像自动采集、处理、发送、打印等功能； 2．非晶硅探测器面积：43cm × 43cm（17×17英寸）； 3．像素尺寸：≥143微米； 4．空间分辨率：≥3.5lp/mm； 5．采集矩阵：≥3K×3K； 6．灰阶度14bit； 7．高压发生器功率：≥50KW； 8．最大管电流630mA； 9．球管焦点0.6/1.0mm； 10．球管焦点功率：小焦点≥15kW大焦点≥50kW 11．球管热容量：≥760KHU； 12．配置：X线数字化摄影系统、非晶硅平板数字化探测器、系统 控制台及图像处理工作站、摄影床、立式胸片架、相应的采集操作台（医用2M显示器、高级图像处理软件），图像处理工作站显示器≥21寸，矩阵≥2048X2560，并有相应显卡支持、DICOM通信模块。 |
|  | 全自动生化仪 | 1 | 1．满足检验科普通生化、特殊生化等项目的检测； 2．分析速度：≥800测试/小时； 3．可测项目≥56项； 4．具备血清外观检测功能； 5．样本凝块检测与自动重检功能； 6．生化试剂：所有通道完全开放，支持进口和国产试剂； 7．配置：主机、样本条码阅读器、操作系统电脑及打印机、中文处理系统电脑及打印机、纯水处理机、UPS |
|  | 血球仪 | 2 | 1．功能：对血液进行多种组合的检测计数，具有全自动网织红细胞检测功能； 2．检测速度：≥80T/h； 3．测定项数：≥26项参数； 4．进样方式：具有手动进样模式、穿刺进样模式、末梢血模式和自动进样方式；可封闭式进样； 5．具有全中文软件操作、中文数据分析管理系统，同时具有相应的异常标本筛选软件； 6．配置：主机、工作站电脑、激光打印机、自动进样器、条形码阅读器。 |
|  | 尿分析仪 | 2 | 1．满足检验科尿液中葡萄糖(GLU)、蛋白(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)等项目的测定和沉渣成分分析； 2．全自动尿液分析仪检测速度≥200个/小时； 3．全自动尿液分析仪测定项目：≥10项； 4．沉渣测试速度≥80T/小时； 5．LED冷光源； 6．配置：主机、工作站电脑、激光打印机。 |
|  | 心电图机 | 3 | 1．12导联同步采集、显示和记录，可连接外置打印机打印12导心电图； 2．具有自动分析功能，必要时能够手动长时间记录； 3．输入：全悬浮和隔离，具有除颤保护功能，输入电阻大于2兆欧； 4．具有起搏器探测功能； 5．屏幕足够诊断需要，能满足床边病人诊断需求； 6．求带蓄电池，一次充电，至少能连续使用保证50个病人的检查； 7．具有数据存储和数据传输功能，可通过RS－232C接口把数据传输到计算机或通过网络接口传输数据到计算机以及院内HIS系统。 |
|  | 监护仪 | 6 | 1．监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏； 2．模块式设计； 3．显示屏：彩色TFT≥10英寸，分辨率≥800×600； 4．显示8道波形，中/英文操作菜单； 5．进行参数信息的存储和回顾，趋势回顾形式：图形和表格； 6．可监测成人、小儿及新生儿，具有血压分段检测技术； 7．心率失常分析，起博分析及ST段分析； 8．具有抗电刀,抗 除颤干扰功能； 9．各参数报警上，下限可实时显示,具有声光 、双重报警。 |
|  | 除颤仪 | 1 | 1．心电监护； 2．有同步除颤； 3．双向波技术； 4．除颤充电时间＜3秒（最大能量，电池供电）； 5．需要时可选配起搏模块。 |
|  | 洗胃机 | 1 | 1．数字显示； 2．输入功率：≤120VA； 3．噪声：≤60dB； 4．进胃压力：≤+0.05MPA； 5．出胃压力：≥-0.05MPA； 6．吸液量大于冲液量50-150ml； 7．每次胃液量：成人≤500ML 小孩≤300ML； 8．洗胃周期：<35S。 |
|  | 呼吸气囊 | 3 | 1．苏醒球，硅胶球体； 2．压力安全单向阀； 3．硅胶面罩； 4．储氧气囊； 5．氧气管； 6．开口器； 7．口咽通气道； 8．进口原装可调压手动吸引器。 |
|  | 公共卫生随访包 | 10 | 含血糖仪、血压计、血脂分析仪、平板电脑、二代身份证读卡器和软件系统，带蓝牙 |
| 选配 | CT | 1 |  |
|  | 电子胃镜 | 1 | 1．电子图像处理器； 2．氙灯光源； 3．17英寸高分辨率彩色液晶医用显示器； 4．电子胃镜1条。 |
|  | 麻醉机 | 1 | 1．潮气量：20 — 1400ml（容控模式下）； 2．模式：控制、手动和自主呼吸模式； 3．双蒸发罐位，并可以互锁； 4．监测潮气量，呼吸频率，平均气道压，分钟通气量，氧浓度等； 5．异氟醚蒸发罐； 6．三气源驱动。 |
|  | 黑白B超 | 1 | 1．扫描方式：电子线阵、电子凸阵、机械扇扫、机械全方位辐射扫描； 2．显示模式：B模式、B+B模式、M模式、B/M模式； 3．扫描视野宽度：凸阵探头最大扫描视野角度≥90度； 4．图像视野宽度：最大深度≥24cm； 5．动态范围>80db； 6．图像灰阶≥256阶； 7．超声扫描线密度：最大超声扫描线密度≥380线/每帧图像； 8．成像速度：18cm，全视 野，最大帧频≥30帧/秒； 9．图像放大：可实时局部无失真放大，最大放大倍数至少5倍以上； 10．手动增益控制：30-90dB连续可调；B/M增益可独立调节； 11．STC：8段调节； 12．图像处理选择≥8种图像处理选择，具备有一键优化功能，可一键快速进行图像处理选择； 13．具备图像扫描预设置功能； 14．电影回放≥60幅可连续回放； 15．存储容量：B模式下最大8幅或M模式32秒； 16．探头2个（腹部探头、腔内探头）； 17．配置：主机、腹部探头、腔内探头、超声工作站。 |
|  | 救护车 | 1 |  |

B类 中心乡镇卫生院、城区街道社区卫生服务中心设备配置标准

|  | 设备名称 | 件数 | 设备参数（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配 | 彩超 | 2 | 1．设备用途：用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查； 2．≥17英寸高分辨率液晶显示器，显示点阵1024*768； 3．≥3个探头接口（可激活）； 4．二维灰阶成像； 5．组织多普勒成像； 6．空间复合成像； 7．组织谐波成像； 8．宽景成像功能； 9．一体化实时立体成像技术，容积成像； 10．复合成像功能； 11．解剖M型功能； 12．血管内膜自动测量功能； 13．造影剂成像功能； 14．探头：4个（腹部凸阵探头、线阵浅表小器官探头、相控阵探头、腔内探头或心脏探头）； 15．图像记录与管理系统； 16．相应软件。 |
|  | DR | 1 | 1．单平板探测器全身各部位X线数字化摄影系统，有图像自动采集、处理、发送、打印等功能； 2．非晶硅探测器面积：43cm × 43cm（17×17英寸）； 3．像素尺寸：≥143微米； 4．空间分辨率：≥3.5lp/mm； 5．采集矩阵：≥3K×3K； 6．灰阶度14bit； 7．高压发生器功率：≥50KW； 8．最大管电流500mA； 9．球管焦点0.6/1.0mm； 10．毫安秒：≥320MA S 11．配置：X线数字化摄影系统、非晶硅平板数字化探测器、系统控制台及图像处理工作站、摄影床、立式胸片架、相应的采集操作台（医用2M显示器、高级图像处理软件），图像处理工作站显示器≥21寸，矩阵≥2048X2560，并有相应显卡支持、DICOM通信模块。 |
|  | 全自动生化仪 | 1 | 1．满足检验科普通生化、特殊生化等项目的检测； 2．分析速度：≥600测试/小时； 3．测定项目数：≥56项； 4．样本类型：血清、血浆等； 5．生化试剂：所有通道完全开放，支持进口和国产试剂； 6．配置：主机、样本条码阅读器、操作系统电脑及打印机、中文处理系统电脑及打印机、纯水处理机、UPS。 |
|  | 血球仪 | 1 | 1．对血液进行多种组合的检测计数； 2．检测速度：≥60T/h； 3．测定项数：≥25项参数； 4．进样方式：自动进样； 配置：主机、工作站电脑、激光打印机、自动进样器、条形码阅读器。 |
|  | 尿分析仪 | 1 | 1．满足检验科尿液中葡萄糖(GLU)、蛋白(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)等项目的测定； 2．检测速度≥150个/小时； 3．尿液检测使用量：≥0.95ml； 4．测定项目：≥10项； 5．加样方式：自动定量点式加样； 6．配置：主机系统、工作站电脑、激光打印机。 |
|  | 心电图机 | 2 | 1．12导联同步采集、显示和记录，可连接外置打印机打印12导心电图； 2．具有自动分析功能，必要时能够手动长时间记录； 3．输入：全悬浮和隔离，具有除颤保护功能，输入电阻大于2兆欧； 4．具有起搏器探测功能； 5．屏幕足够诊断需要，能满足床边病人诊断需求； 6．要求带蓄电池，一次充电，至少能连续使用保证50个病人的检查； 7．具有数据存储和数据传输功能，可通过RS－232C接口把数据传输到计算机或通过网络接口传输数据到计算机以及院内HIS系统。 |
|  | 监护仪 | 4 | 1．监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏； 2．显示屏：彩色TFT≥8.4英寸，分辨率≥800×600； 3．显示8道波形，中/英文操作菜单； 4．进行参数信息的存储和回顾，趋势回顾形式：图形和表格； 5．可监测成人、小儿及新生儿，具有血压分段检测技术； 6．心率失常分析，起博分析及ST段分析； 7．具有抗电刀,抗除颤干扰功能； 8．各参数报警上、下限可实时显示,具有声光双重报警。 |
|  | 除颤仪 | 1 | 1．心电监护； 2．有同步除颤； 3．双向波技术； 4．除颤充电时间＜3秒（最大能量，电池供电）； 5．需要时可选配起搏模块。 |
|  | 洗胃机 | 1 | 1．数字显示； 2．输入功率：≤120VA； 3．噪声：≤60dB； 4．进胃压力：≤+0.05MPA； 5．出胃压力：≥-0.05MPA； 6．吸液量大于冲液量50-150ml； 7．每次胃液量：成人≤500ML 小孩≤300ML； 8．洗胃周期：<35S。 |
|  | 呼吸气囊 | 3 | 1．苏醒球，硅胶球体； 2．压力安全单向阀； 3．硅胶面罩； 4．储氧气囊； 5．氧气管； 6．开口器； 7．口咽通气道； 8．进口原装可调压手动吸引器。 |
|  | 公共卫生随访包 | 8 | 含血糖仪、血压计、血脂分析仪、平板电脑、二代身份证读卡器和软件系统，带蓝牙 |
| 选配 | 电子胃镜 | 1 | 1．电子图像处理器； 2．氙灯光源； 3．17英寸高分辨率彩色液晶医用显示器； 4．电子胃镜1条。 |
|  | 麻醉机 | 1 | 1．潮气量：20 — 1400ml（容控模式下）； 2．模式：控制、手动和自主呼吸模式； 3．双蒸发罐位，并可以互锁； 4．监测潮气量，呼吸频率，平均气道压，分钟通气量，氧浓度等； 5．异氟醚蒸发罐； 6．三气源驱动。 |
|  | 黑白B超 | 1 | 1．扫描方式：电子线阵、电子凸阵、机械扇扫、机械全方位辐射扫描； 2．显示模式：B模式、B+B模式、M模式、B/M模式； 3．扫描视野宽度：凸阵探头最大扫描视野角度≥90度； 4．图像视野宽度：最大深度≥24cm； 5．动态范围>80db； 6．图像灰阶≥256阶； 7．超声扫描线密度：最大超声扫描线密度≥380线/每帧图像； 8．成像速度：18cm，全视 野，最大帧频≥30帧/秒； 9．图像放大：可实时局部无失真放大，最大放大倍数至少5倍以上； 10．手动增益控制：30-90dB连续可调；B/M增益可独立调节； 11．STC：8段调节； 12．图像处理选择≥8种图像处理选择，具备有一键优化功能，可一键快速进行图像处理选择； 13．具备图像扫描预设置功能； 14．电影回放≥60幅可连续回放； 15．存储容量：B模式下最大8幅或M模式32秒； 16．探头2个（腹部探头、腔内探头）； 17．配置：主机、腹部探头、腔内探头、超声工作站。 |
|  | 救护车 | 1 |  |

C类  一般乡镇卫生院设备配置标准

|  | 设备名称 | 件数 | 设备参数（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配 | 彩超 | 1-2 | 1．用于腹部、妇科、产科、血管、小器官、泌尿系统、心脏等临床检查； 2．≥15英寸高分辨率液晶显示器，显示点阵1024*768； 3．≥3个探头接口（可激活）； 4．组织多普勒成像； 5．空间复合成像； 6．组织谐波成像全身应用； 7．解剖M型； 8．具有图像一键优化功能； 9．系统动态范围≥120dB； 10．最大扫描深度≥300 mm； 10．探头3个（腹部凸阵探头、线阵浅表小器官探头、相控阵探头）； 12．图像记录与管理系统； 13．相应软件。 |
|  | DR/CR | 1 | 1．单平板探测器全身各部位X线数字化摄影系统，有图像自动采集、处理、发送、打印等功能； 2．非晶硅探测器面积：43cm × 43cm（17×17英寸）； 3．像素尺寸：≥143微米； 4．空间分辨率：≥3.5lp/mm； 5．采集矩阵：≥3K×3K； 6．灰阶度14bit； 7．高压发生器功率：≥50KW； 8．最大管电流500mA； 9．球管焦点0.6/1.0mm； 10．毫安秒：≥320MA S 11．配置：X线数字化摄影系统、非晶硅平板数字化探测器、系统控制台及图像处理工作站、移动摄影床、立式胸片架、相应的采集操作台（医用2M显示器、高级图像处理软件），图像处理工作站显示器≥21寸，矩阵≥2048X2560，并有相应显卡支持、DICOM通信模块。 |
|  | 全自动生化仪 | 1 | 1．满足检验科普通生化、特殊生化、电解质等项目的检测； 2．测试速度：≥400测试/小时（比色）； 3．同时检测项目数≥50项； 4．样品位：≥100个； 5．生化试剂：所有通道完全开放； 6．配置：主机、中文报告电脑一套（含中文报告软件）、激光打印机。 |
|  | 血球仪 | 1 | 1．全自动五分类血细胞分析仪； 2．检测速度≥60个测试/小时； 3．检测参数≥19项； 4．≥3个直方图； 5．测试标本量：全血≤50μl，末梢血为：20μl血加上500ul稀释液，并标本量可做第二次复检； 6．仪器操作界面为全中文操作界面； 7．数据存储：≥300个样本结果（连接电脑可无限存储）。 |
|  | 尿分析仪 | 1 | 1．检测项目：≥11项； 2．液晶触摸显示屏； 3．检测速度：每小时检测≥400个样本； 4．有自动切纸功能； 5．工作方式：连续测试； 6．控制能力：仪器可自检、校正、自动分析及显示、打印结果，可控测试顺序； 7．配置：主机、中文工作站、内置式或外置打印机。 |
|  | 心电图机 | 1 | 1．12导联同步采集、显示和记录，可连接外置打印机打印12导心电图； 2．具有自动分析功能，必要时能够手动长时间记录； 3．输入：全悬浮和隔离，具有除颤保护功能，输入电阻大于2兆欧； 4．具有起搏器探测功能； 5．屏幕足够诊断需要，能满足床边病人诊断需求； 6．要求带蓄电池，一次充电，至少能连续使用保证50个病人的检查； 7．具有数据存储和数据传输功能，可通过RS－232C接口把数据传输到计算机或通过网络接口传输数据到计算机以及院内HIS系统。 |
|  | 监护仪 | 1 | 1．监测参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏； 2．显示屏：彩色TFT≥8.4英寸，分辨率≥800×600； 3．显示8道波形，中/英文操作菜单； 4．进行参数信息的存储和回顾，趋势回顾形式：图形和表格； 5．可监测成人、小儿及新生儿，具有血压分段检测技术； 6．心率失常分析，起博分析及ST段分析 ； 7、具有抗电刀,抗除颤干扰功能； 8．各参数报警上，下限可实时显示,具有声光 、双重报警。 |
|  | 除颤仪 | 1 | 1．心电监护； 2．有同步除颤； 3．双向波技术； 4．除颤充电时间＜3秒（最大能量，电池供电）； 5．需要时可选配起搏模块。 |
|  | 洗胃机 | 1 | 1．数字显示； 2．输入功率：≤120VA； 3．噪声：≤60dB； 4．进胃压力：≤+0.05MPA； 5．出胃压力：≥-0.05MPA； 6．吸液量大于冲液量50-150ml； 7．每次胃液量：成人≤500ML 小孩≤300ML； 8．洗胃周期：<35S。 |
|  | 呼吸气囊 | 3 | 1．苏醒球，硅胶球体； 2．压力安全单向阀； 3．硅胶面罩； 4．储氧气囊； 5．氧气管； 6．开口器； 7．口咽通气道； 8．进口原装可调压手动吸引器。 |
|  | 公共卫生随访包 | 5 | 含血糖仪、血压计、血脂分析仪、平板电脑、二代身份证读卡器和软件系统，带蓝牙 |
| 选配 | 黑白B超 | 1 | 1．扫描方式：电子线阵、电子凸阵、机械扇扫、机械全方位辐射扫描； 2．显示模式：B模式、B+B模式、M模式、B/M模式； 3．扫描视野宽度：凸阵探头最大扫描视野角度≥90度； 4．图像视野宽度：最大深度≥24cm； 5．动态范围：>80db； 6．图像灰阶：≥256阶； 7．超声扫描线密度：最大超声扫描线密度≥380线/每帧图像； 8．成像速度：18cm，全视 野，最大帧频≥30帧/秒； 9．图像放大：可实时局部无失真放大，最大放大倍数至少5倍以上； 10．手动增益控制：30-90dB连续可调；B/M增益可独立调节； 11．STC：8段调节； 12．图像处理选择≥8种图像处理选择，具备有一键优化功能，可一键快速进行图像处理选择； 13．具备图像扫描预设置功能； 14．电影回放≥60幅可连续回放； 15．存储容量：B模式下最大8幅或M模式32秒； 16．探头2个（腹部探头、腔内探头）； 17．配置：主机、腹部探头、腔内探头、超声工作站。 |
|  | 救护车 | 1 |  |