**义乌市卫计委护理及消毒灭菌类设备采购项目**

**谈判文件**

**采购编号：YWWJW2015HLJXDMJL**

**义乌市卫计委**

**义乌市卫生事务管理服务中心**

**二0一五年十月二十九日**

**招标文件目录:**

第一章、招标公告

第二章、投标方须知

第三章、招标项目要求

第四章、开标和评标须知

第五章、无效标细则

第六章、评标细则

第七章、投标文件格式

第八章、义乌市政府采购合同（样本）

**第一章 竞争性谈判邀请函**

受我市医疗单位委托，就其各单位的部分医疗设备进行竞争性谈判（批量集中）采购，欢迎国内有供货能力的厂（商）家参加竞争投标。

1. **采购编号**：**YWWJW2015HLJXDMJL**
2. **采购货物名称及预算**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 预算总价 | 是否进口 | 备注 |
| 标一 | 内排式高压灭菌器 | 1台 | 3 |  国产 |  |
|  | 消毒供应室设备 | 1批 | 50 | 国产 |  |
|  | 麻醉机管路消毒机 | 1套 | 9.8 | 国产 |  |
| 标二 | 无菌接管机 | 1套 | 23 | 国产 |  |

注：1、具体要求见《招标货物一览表》。

2、本次采购不接受市场成交均价低于我方预算价超8%以上的设备参与投标（需在商务标中提供自2014年1月1日以来省内同款产品发票和合同复印件至少3份，及使用单位联系人和联系电话备查），2015年度新出品未有市场销售的最新产品例外。

**3、投标人的资格要求**：国内具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》要求具备的条件，有较强的经济技术实力、良好的信誉和售后服务能力，有该行业国家规定必备资质、资格，并具有医疗器械经营企业许可证或备案证明、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表（若是进口设备）、医疗器械生产许可证（若是国产设备）制造商或其授权的代理商。

4、**报名时间和地点**：于2015年10月29日至2015年10月31日上午9：00－11：30，下午1：00-5：00到义乌市常春路97号卫生事务管理服务中心三楼招标办公室报名获取招标文件。必须携带①投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件，或单位营业执照副本原件及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章，下同）②投标单位医疗器械经营企业许可证原件和复印件③所投产品的医疗器械注册证复印件或备案证明④所投产品的医疗器械产品注册登记表复印件⑤法定代表人授权书（原件，适用于投标方代表为非法定代表人）⑥被授权人身份证；**（7）前期预报名材料(曾参加预报名者)；（8）投标人认为需要提供的其它材料。**

**（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）**。

报名处联系人：吴先生、 陈女士、丁先生0579-85528926 传真0579-85537293。

5、**技术答疑**：供应商如对本采购公告信息或采购文件有异议或疑问的，应当在**2015年10月30日**下午17时之前提出，否则，招标方可不予接受。

质疑以书面方式分别提交至义乌市卫计委委规财科杨先生（0579-85258133）、卫生事务管理服务中心方先生（0579—85258134）。

6、**投标截止及开标时间**：**2015年11月3日**下午14：00时。

7、**谈判采购地点**：义乌市疾控中心五楼。

**请供应商于2015年11月3日下午14：00之前，将投标书送至义乌市疾控中心五楼，投标截止期后递交的投标文件一律不予接受。**

8、**举报电话：义乌市卫计委监察室王女士，0579-85410850**

 义乌市卫计委

卫生事务管理服务中心

二0一五年十月二十九日

**第二章、投标方须知**

**一、说明**

**1、适用范围**

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

**2、定义**

2.1“招标方”系指组织本次招标的义乌市卫计委和卫生事务管理服务中心。“采购人”为卫生事务管理服务中心。

2.2“投标方（人）”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.3“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料。

2.4“服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。

2.5“【\*】”**标记的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。**

**3、合格的投标方**

3.1 具有独立承担民事责任的能力。

3.2参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。

3.4《招标文件》中所要求其他条件。

**4、投标费用**

4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

**5、特别说明**

5.1投标人可根据自身企业的条件参加投标，并提交相应的投标保证金。

**二、谈判文件**

**6、招标文件的组成**

6.1招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

6.2 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**7、谈判文件的解释**

7.1 投标方在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）在2015年10月30日17：00之前向义乌市卫计委委规财科和卫生事务管理服务中心。

7.2 对于招标文件中的内容，在规定的时间内没有提出异议的或者没有异议部分,视为同意和认可招标文件中的规定。

**8、谈判文件的修改**

8.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

8.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

8.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.5 投标人应在收到招标项目的澄清、答疑、修改、补充文件后一天内，以书面或者传真（签署意见并加盖投标单位公章）向采购方回函确认，逾期未回复的，视为默认接受。

**三、投标文件**

**9、投标文件的语言、计量及货币**

9.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

9.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

9.3 投标货币为人民币：元。

**10、对投标文件的要求**

10.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

**10.2 在招标文件对货物技术要求中，投标方必须充分应答应满足用户的强制性的需求，如“【\*】”等，否则将导致废标。**

**11、投标文件的组成**

11.1 投标文件由技术标和商务标组成。技术标是对参投货物技术规范的描述和参投单位资格的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

**11.2 递交的投标文件应分为技术标、非现金让利标（附件9）及商务标，技术标为除主要采购设备商务报价及价格组成外的所有内容，且技术标、非现金让利标及商务标均分开单独密封。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作废标处理。【\*】**

11.3 技术标的组成**(建议在投标文件中拟定目录)**

11.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料**（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）**：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1) 投标单位在“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标单位公章），或单位营业执照副本复印件（加盖投标单位公章）；【\*】

2) 投标方医疗器械经营企业许可证复印件或备案证明（加盖投标单位公章）；【\*】

3) 所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖投标单位公章）；【\*】

4）所投产品的医疗器械产品注册登记表复印件（加盖投标单位公章）；【\*】

5) 法人代表授权委托书(附件6，适用于投标方代表为非法定代表人)；【\*】

6) 法人代表或委托代理人身份证复印件；【\*】

7) 投标方认为必要的资料。

11.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料**（提供的证明文件需在有效期内，过期的文件无效）**：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

1) 货物简要说明一览表(附件5)；【\*】

2）设备配置清单；【\*】

3）主要配件最优惠供应价清单；

4）设备的详细维修保养计划和培训计划方案；【\*】

5）规范偏离表(附件4)；【\*】

6）承诺书［承诺书（附件1），售后服务承诺书(附件2) ，产品质量承诺书(附件3)］；【\*】

7）产品宣传册、操作说明书、设备原生产厂商的DATASHEET等其他资料投标方认为有必要提供的资料。

11.4 商务标的组成

1)《开标一览表》(附件7)；【\*】

2）《所有封闭耗材、配件和技术服务报价及折扣表》 (附件8)；【\*】

3)《非现金让利一览表》（附件9）：指以物资、服务或高于预算价的设备让利的报价表，如以现金让利的，不同填写此表；【\*】

4）其他投标方认为有必要提供的资料。

**12、投标报价**

12.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括**全部设备价款（含必备的附件备件）、运输装卸费、安装调试费和税费**等一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低报价。须由中标单位开具正式发票。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

12.2投标方应在《开标一览表》上写明投标货物的**单价和投标总价**。《所有封闭耗材、配件和技术服务报价及折扣表》上写明标书要求的货物或服务的报价。《非现金让利一览表》上写明让利的具体内容，以提供高于预算价设备参与让利投标的需写明设备名称、型号，并至少提供省内近1年市场成交依据（含价格）3份。2015年度新出品未有市场销售的最新产品例外。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

12.3 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

12.4**投标方的报价不得超过预算价或最高限价，否则其投标无效。**

**13、投标保证金**

13.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。本次招标投标保证金为零元

13.2投标方应在开标前，把足额投标保证金交至义乌市稠城街道社区卫生服务中心
 开户银行：义乌农商银行稠城支行
 账号：201000119322167000002**（不接受现金）**。

13.3 投标保证金的形式：用户请用银行汇款和现金方式交纳投标保证金，并在票据的用途栏注明“义乌市卫计委护理及消毒灭菌类设备采购投标保证金”字样。

13.4 投标保证金需在递交截止时间前到账，超过规定时间到账的，投标将被拒绝。

13.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

**13.6 若发现有意串标或提供虚假证明材料者，将被视为无效投标，并没收其投标保证金。**

13.7 如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标或放弃中标，将没收其投标保证金。

13.8 其它未中标投标人的投标保证金，将在中标结果公示结束无异议后退还（不计息）。如发生质疑（投诉）的，质疑人（投诉人）和质疑（或投诉）事项所涉及的相关供应商的投标保证金不受有效期限制，在质疑或投诉处理未结束前一律不予退还。

**13.9 中标方的投标保证金，自动转为履约保证金。采购人将在安装、调试完毕，并经验收合格后30个工作日内，向中标人无息退还其履约保证金。**

**14、投标有效期**

14.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标方可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

**15、投标偏离及建议**

15.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2 投标方可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

**16、投标文件格式和装订**

16.1 投标方应按招标文件中第七章提供的“投标文件格式”填写并装订。

16.2如一个投标人同时参投多个标项，为了方便开标评标，各标项的投标文件应分开编制和装订。

**四、投标文件的递交**

**17、投标文件的签署和盖章**

17.1 投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

**18、投标文件的密封和标记**

18.1 标书封面左上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

18.2 投标文件应按以下方法用非透明纸质档案袋密封标记：技术标包装袋内装技术标正本一份和副本六份，非现金让利标包装袋内一正四副本，商务标包装袋内装商务标正本一份和副本二份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称、商务标（或技术标）、投标方名称”等，并注明“于2015年11月3日下午14：00前不准启封”的字样；**封口**上须加盖单位公章。

**19、投标文件的送达时间**

19.1 开标地点即为投标文件的递交地点，招标方在投标截止时间前一小时内接收投标文件。

19.2 投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.3 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。如在投标截止时间以后至确定中标人以前撤回投标文件，将没收投标保证金。

**第三章、招标项目要求**

**一、《招标货物一览表》**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段号** | **设备名称** | **数量** | **交货期** | **备注** |
| 标一 | 内排式高压灭菌器 | 1台 | 采购签订合同生效后15天内 |  |
|  | 消毒供应室设备 | 1批 |
|  | 麻醉机管路消毒机 | 1套 |  |
| 标二 | 无菌接管机 | 1套 |  |
| **备注：本项目采购数量为暂定数量。中标方在一年内（从中标通知书发放之日算起）采购单位及其下属机构（包括浙江大学附属义乌医院）有相同采购要求，需要按照本次招标结果执行的，中标单位必须满足采购单位要求供货，否则将按规定列入不良行为记录。** |

**二、详细技术规范和功能要求**

标一：内排式高压灭菌器、消毒供应室设备、麻醉机管路消毒机

（一）内排式高压灭菌器

|  |
| --- |
| **参数要求：** |
| 容积： | 80L |
| 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| ★设计压力： |  -0.1～0.28Mpa |
| 设计温度： | 142℃ |
| 使用寿命： | 8年（16000次灭菌循环） |
| 主体保温： | 10mm玻璃棉 |
| 腔壁加热： | 覆盖式金属加热板 |
| 测试接口： | 标准Rc1/4验证口，可特制其它尺寸测试接口 |
| 门板： | 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm |
| ★材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |
| 开关门方式： | 手动平移式密封门，并提供专利证明 |
| 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 |
| 门密封方式 | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 |
| 门罩： | 采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 |
| 控制阀门： | 进口直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个，并提供进口件报关单 |
| 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |
| 注水排水方式： | 自动注水、自动排水 |
| 储水装置： | 配有内置收集水箱，不外排蒸汽，汽水内循环使用，环境清洁干燥，水箱容积>15L |
| 压力表： | 量程：0～0.4MPa 精度等级：1.0级，并提供证明材料 |
| ★流程控制： | 注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 |
| 延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟 |
| 传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示 |
| 报警显示 | 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 |
| 预热功能 | 开机自动预热功能，预热时间最长20min |
| 排气模式 | 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 |
| 保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～60℃；保温时间可设定范围0～99小时59分 |
| 固体琼脂熔解功能 | 可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～99小时59分 |
| 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |
| 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |
| 温控模式 | 单温度控制 |
| 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |
| 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。 |
| 程序名称： | 裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能 |
| 适用范围 | 非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌，达到泄压温度，开始泄压 |
| 标准配置： | 304拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个、门胶圈1条，波纹管1件，不锈钢提篮2个，不锈钢消毒桶1个 |
| 售后服务 | 提供两年质保，主要配件、耗材及服务以市场价7折供应。以承诺为准。 |

（二）、消毒供应室设备

1、清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 |
| 2 | 污物接收台 | 1 | 台 |
| 3 | 器械检查打包台 | 1 | 台 |
| 4 | 单侧立式网筐储存架 | 1 | 台 |
|  | 器械柜 | 1 | 台 |
| 5 | 医用干燥柜 | 1 | 台 |
| 6 | 纯水机 | 1 | 套 |
| 7 | 两槽污物清洗槽 | 2 | 套 |
| 8 | 小型超声波清洗机 | 1 | 台 |
| 9 | 医用压力气/水枪 | 1 | 套 |
| 10 | 双头台式洗眼器 | 1 | 套 |
| 11 | 一单元双门互锁传递窗 | 1 | 个 |
| 12 | 密封下送车（中号） | 1 | 辆 |
| 13 | 空气压缩机 | 1 | 台 |
| 14 | 快速生物阅读器 | 1 | 台 |
| 15 | 封口机 | 1 | 台 |
| 16 | 标准篮筐 | 10 | 个 |
| 17 | 药品传送带 | 1 | 套 |

**2、参数：**

**1、脉动真空灭菌器**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | 用途 | 对器械、敷料、液体等物品进行高温高压蒸汽灭菌 |
| **2** | 容积 | ≥600L（自带蒸汽发生器） |
| **3** | 密封门 | 密封门采用电动升降，气压密封结构，并设有安全连锁装置；具有断电保持功能、双门互锁功能 |
| **4** | 门密封圈 | 硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路。 |
| **5** | 设计压力 | 设计压力：0.3MPa |
| **6** | 工作温度 |  136℃。 |
| **7** | ★灭菌器主体寿命及材质 | 主体设计8年，内壳及门板均为SUS304不锈钢；主体结构为环形加强筋结构；灭菌室焊缝采用焊接机器人自动焊接 |
| **8** | 主控制系统 | PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过电脑实现远程监控，灭菌过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势。 |
| **9** | 控制功能 | 控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能。 |
| **10** | 记录方式 | 灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可选配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线。 |
| **11** | 程序选择 | 设备具有 织物、器械、BD、液体、PCD、泄露测试、自定义一和自定义二程序等。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。 |
| **12** | 设备保温要求 | 灭菌器主体有良好保温措施，其表层温度不得高于45℃。 |
| **13** | 气动阀门 | 进口角座式气动阀 |
| **14** | ★抽空装置 | 直连式水环真空泵 |
| **15** | 标配附件 | 带2辆外搬运车，1辆灭菌内车 |
| **17** | 许可证要求： | 具有特种设备（压力容器）制造许可证和设计许可证（两证为同一厂商）。 |
| **18** | 售后服务 | 提供两年质保，主要配件、耗材及服务以市场价7折供应。以承诺为准。 |

2、污物接收台、器械打包台、储存架、器械柜

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| 2 | 污物接收台 | 全不锈钢，规格≥1000\*600\*800cm |
| 3 | 器械检查打包台 | 1、不锈钢材质；2、台面有双层搁板，双面使用；3、带节能照明灯，立柱上带有电源插座；4、带进口品牌脚轮，轮径≥100mm，方便移动。5、规格：≥2000\*800\*1200cm |
| 4 | 单侧立式网筐储存架 | 1. 1、不锈钢材质；2、立式网筐存储结构；3、可寸放20只标准篮筐。
 |
|  | 器械柜 | 1、全不锈钢，≥900\*400\*1700cm |

1. **医用干燥柜：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用范围 | 可以满足医院内手术器械、不锈钢碗盘、玻璃器皿和麻醉、呼吸治疗、湿化瓶 等物品的干燥。 |
| 2 | 容积 | 有效容积500升。内腔高度1600MM,可以满足最长管路的悬挂。 |
| 3 | 制作材料 | 双门、外壳、内胆部分，材料制作选用优质sus304不锈钢，同时门上具有双层玻璃观察窗，可观察到干燥室内工作情况。 |
| 4 | 干燥温度 | 室温至90度之间连续可调，可根据物品材质不同设置。 |
| 5 | 门的要求 | 双门通道型、双门可实现互锁 |
| 6 | 出风方式 | 干燥时间：1min-99min连续可调。 |
| 7 | 出风方式 | 顶部出风，底部回风，可以防止器械物品在干燥时接触到加热管，发生损伤。 |
| 8 | 风机要求 | 采用进口品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥2个。（提供报关单材料）与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面，均匀快速底进行空气加热。 |
| 9 | 风压开关 | 采用进口风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。（提供报关单材料） |
| 10 | 保温材料 | 采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |
| 11 | 高效空气过滤器 | 主要使进入柜内的空气进行有效的过滤，避免大量的粉尘和细菌微生物进入柜内，有效的防止二次污染。过滤精度≤0.3μm。 |
| 12 | 操作显示 | 液晶显示屏，在显示屏上可以观察到，温度实时上升的一个情况，可以准确了解到干燥时，温度上下浮动的变化。按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。 |
| 13 | 计时方式 | 在温度达到设定温度后，计时开始。 |
| 14 | 结束提醒 | 设备干燥结束后，有结束提醒。 |
| 15 | 保护措施 | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用进口过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |
| 16 | 排水方式 | 外置接水盘。可在设备运行中（不开柜门）取出将水倒出，操作简易，无限制。 |
| 17 | 移动脚轮 | 采用进口多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 |
| 18 | 置物架 | 柜体内应有8层置物网架，可放置16个标准器械托盘 |
| 19 | 配件要求 | 标配有导管干燥架和湿化瓶干燥架。 |
| 20 | 售后服务 | 提供两年质保，主要配件、耗材及服务以市场价7折供应。以承诺为准。 |

4、纯水机等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 纯水机 | 出水量：≥500L/h |
| 7 | 两槽污物清洗槽 | 1、304不锈钢。2、双槽沥水台结构。3、台面做滚压台阶线，水会顺着凹陷流回水槽。 4、双鹅颈型水龙头带冷热水接口。5、品牌落水器。6、水槽下方采用柜体结构，可作为橱柜摆放物品；铰链采用进口阻尼铰链。 |
| 8 | 小型超声波清洗机 | 1. 容积≥80L
 |
| 9 | 医用压力气/水枪 | 1. 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.75MPa。
 |
| 10 | 双头台式洗眼器 | 1、主体采用加厚铜质材料；2、涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；3、双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛；4、防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净；5、水流锁定开关，水流开启、水流锁定功能一次完成；6、控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭；7、可安装在污物清洗槽上使用。 |
| 11 | 一单元双门互锁传递窗 | 1、不锈钢材质；2、通道内带紫外线灯（欧司朗220V，8W）可对传递窗内消毒；3、双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；4、门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；5、特有的双门互锁结构，避免人为地操作失误；6、为方便客户的需要，接受区可以安装安全锁，防止混乱（特制）；7、采用MS802连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。 |
| 12 | 密封下送车（中号） | 1. 不锈钢材质，用于物品的回收或无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染。单层搁板的最大承重为：60Kg；车子的最大承重为：120Kg。
 |
| 13 | 空气压缩机 | 1. 医用静音无油，120L/分
 |
| 14 | 快速生物阅读器 | 1、用途：快速检测生物指示剂是否合格2、操作方式：最新智能化触摸屏操作模式3、追溯信息录入及查询：按下对应的数字键，即可进入追溯信息录入；点击查询键，即可查询前10000次培养结果4、阅读器设置：按下设置键即可进入设置界面，进行时间、亮度等设定5、技术说明1. 自含式设计：免除污染的可能。
2. 判读方式：通过专门的荧光探测器检查其特殊酶的活力或采用培养细菌方式判读细菌成活率快速、敏感、 准确判读灭菌结果。
3. 培养温度：60±2℃。
4. 培养判读时间：1-3 小时。
5. 可显示所剩余的培养时间。
 |
| 15 | 封口机 | 1. 自动控制，连续封口
 |
| 16 | 标准篮筐 | 1. 与所投产品型号匹配
 |
| 17 | 药品传送带 | 1. 物品、药品传送，长度约5米长（实际安装以现场测量为准）。
 |

（三）麻醉机管路消毒机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范要求 | 能达到卫生部消毒规范要求； |
| 2 | 屏幕显示 | 大屏幕液晶显示，消毒过程文字加动画提示，清晰可见， 机器有故障时报警并提示解决方法； |
| 3 | 消毒液自动添加 | 消毒液自动添加，无需人工操作； |
| 4 | 报警功能 | 消毒液不足报警，臭氧产生故障报警； |
| 5 | 雾化杯设置 | 雾化杯设置特殊装置，防止消毒液无法雾化； |
| 6 | 过滤装置 | 机器备有特殊三重过滤，防止臭氧吸附分解不彻底，杜绝臭氧损坏设备及损害医患健康；专用臭氧分解剂可重复永久使用，一次性过滤装置采用开模注塑而成； |
| 7 | 臭氧发生器要求 | 臭氧发生器损坏自动报警，臭氧检测配备保护装置，大大延长使用寿命；自动检测，浓度不符合标准自动报警； |
| 8 | 温度检测功能 | 机内配有温度检测功能； |
| 9 | 其他功能 | 有消毒次数记录，带自动打印功能；可单独启动吹干功能； |
| 10 | 售后服务 | 提供两年质保，主要配件、耗材及服务以市场价7折供应。以承诺为准。 |

**标二：无菌接管机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 参数 |
| ★1 | 使用范围 | 全封闭无菌接驳过程，可在普通环境甚至污染环境中使用 |
| 2 | 机器操作  | 操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态。 |
| ★3 | 接管时间 | 每次接管时间少于14秒 |
| ★4 | 接管模式 | 能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿) |
| 5 | 管子规格  | 内径：2.9-3.1毫米,外径：3.9-4.5毫米 ，并保证管径粗细不同以及材料不同的两根管子之间能正常连接导通。 |
| 6 | 接管效果 | 确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶。 |
| 7 | 管子接合牢度  | 可抗7公斤力以上的拉力。 |
| 8 | 售后服务 | 提供两年质保，主要配件、耗材及服务以市场价7折供应。以承诺为准。 |

**三、售后服务**

1、供货单位要包质量、包数量、包运输、包安装调试。投标人提供的必须是生产厂家出产时原包装的、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的货物。

2、提供设备原生产厂商的DATASHEET、配置清单。投标文件中出具制造商国内售后服务部门针对本项目的承诺书。

3、提供中文版用户操作手册和维修手册；免费提供操作和维修培训。免费提供操作人员足够时间的现场技术培训，保证操作人员能正常操作设备的各种功能，并向培训人员提供技术维修图纸、调试参数资料。

4、详细列出配置清单及单价；详细列出维修配件、封闭式耗材和技术服务清单及优惠价格，并提供详细售后服务计划。【\*】

5、设备验收合格后免费保修≥两年（生产厂家对设备另有超过相应年限保修规定的,按原规定执行），保证开机率大于**98%**的工作日。维修响应时间＜4小时，工程师24-48小时内到位并排除故障。保修后免费维修，只收零配件成本费，保证零配件供应8年。【\*】

6、投标人还可以提供其认为标文中没有提及但必须提供的相关资料。

7、**装备附属软件需提供终身免费升级服务并定期维护，并开放后续软件接口。**【\*】

8、售后服务承诺以原厂证明或其售后服务部门证明为准。

**四、商务要求**

**（一）项目投标报价要求**

1、投标报价须包含总报价和每个设备的分项报价。投标报价包括**全部设备价款（含必备的附件备件）、运输装卸费、安装调试费和税费等一切费用。投标报价为投标方所能承受的整个项目的最低报价，**如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同报价不做调整。**须承诺投标价为浙江省内最低价，在中标后3个月内若发现设备市场均价低于预算价超8%以上的，招标方有权解除合同，并有权要求供货方赔偿相关经济损失。**

**2、对照预算价原则上需让利30%以上，让利方式可以是现金、货物或服务、以及提供高于**预算价设备参与投标等方式。**曾预报名的，投标承诺不得低于预报名承诺，若低于该承诺，招标方将可能将其视为无效投标，中标者招标方有权解除其中标资格。以售后服务方式让利的须以原厂或其售后服务部门承诺为准。**

**各项商务报价均应承诺为市场最低价（参考自开标日之前一年浙江省内同款产品成交价格。在中标后零配件、封闭式耗材及服务价格有向下调整的，应第一时间通知我方用户单位进行调整），并整体让利不得低于预报名时的让利承诺水平。**

**3、安装完成时间：接用户通知后15天内全部安装调试完成。**

**4、安装地点：各家卫生计生单位内。**

**（二）验收标准**

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义公共资源交易管理办公室【2008】32号）文件、《义乌市人民政府关于进一步完善政府采购工作的若干规定》（义政发〔2012〕72号）文件及**义卫发【2015】33号文件**要求，组织验收。

**验收不合格的产品将予以退回，并限供货商1个月内提供符合中标结果的产品，超出时限未提供或仍验收不合格的，解除中标合同，同时没收履约保证金，并纳入不良记录。**

**（三）付款方式**

1、全部设备送交指定地点，进行现场验货、安装、调试、验收合格后 30个工作日内支付合同总价款的90%，并减扣非现金让利金额；在系统验收合格12个月并无质量问题后30个工作日内付清合同总价款的10%。暂扣非现金让利金额须使用单位认可后，不晚于质保金支付。

2、货款凭合同、发票、《政府采购验收单》，由义乌市各家医院直接支付。

**第四章 开标和评标须知**

**1.开标**

1.1 招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须由法定代表人或委托代理人参加。

1.2 开标时，招标方将查检投标文件密封情况，先评技术标，后评商务标。

**2、评标委员会**

2.1 招标方将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。

**3、对投标文件的审查和响应性的确定**

3.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.3在详细评标之前，根据**第五章（无效标细则）**的规定，招标方要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，**例如关于“【\*】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。**招标机构决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

**4、投标文件的澄清**

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

**5、对投标文件的评估和比较**

5.1 由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。**评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。**

5.2在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，根据评标办法进行综合评定，**采用综合竞争性谈判确定，《评标细则》见第六章。**

**6、保密**

6.1 在开标投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

**7、中标通知**

7.1评标结束，在指定媒体上公示1个工作日无异议，由采购人签发《中标通知书》。中标的供应商须登录义乌市政府采购中心网站（http://zfcg.yiwu.gov.cn）,填写好相关的信息，再凭有效证明和缴纳履约保证金凭证（如有）复印件领取《中标通知书》。

7.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标方按指定的时间、地点与采购人签订合同。

**8、对评标过程和结果的质疑的受理及处理**

8.1招标方拒绝接受未参加本项目报名或已报名但未递交投标文件的供应商的质疑。

8.2 开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人将当场做出答复，并制作相关记录。

8.3质疑受理须提交的资料：书面申请原件（须列明申诉理由，质疑单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标单位公章），复印件和传真件无效。质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

8.3.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

8.3.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

8.3.3 质疑的事项已经进入司法程序。

8.4开评标结束后，投标人或其他利害关系人对对招标项目的评标结果有异议或质疑的，质疑资料须在评标结果公示期内以书面方式递交至：**义乌市卫计委规财科杨先生，联系电话：0579-85258133。**招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知卫计委；未作出答复前，应当暂停招投标活动。

8.5 若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向义乌市卫计委王先生提出投诉,联系电话：0579-85258107。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标单位公章。

**9、授予合同时变更数量的权利**

9.1 招标方在授予合同时有权对“招标货物清单及技术要求”中规定的货物数量在10％范围内予以增加或减少，但不得影响货物的整体性能及技术要求。

**10、签订合同**

10.1中标方按规定与采购人签订合同。

10.2招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

**第五章 无效标细则**

**实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将作为无效标（或废标）被拒绝：**

**1、**未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；超出经营范围投标的。

**2、**投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。要求盖章处未加盖公章的，涂改文件、伪造或编造投标文件的。

**3、**借用或冒用他人名义或证件投标的。

**4、**投标人截止期后送达投标文件的。

**5、**投标文件未密封或密封不完整，封口处未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

**6、** 参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，评标委员会认为偏离的程度太大（全标段技术参数负偏离8条以上或技术得分率低于70%），或实质上不响应采购文件的（如有“【\*】”标记的条款）。

**7、**技术标中体现或包含主要采购设备的商务报价。

**8、**投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

**9、**投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

**10、**投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的，投标人不具备独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。

**11、**参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

**12、**技术标中参投产品的品牌型号或技术参数、功能要求与商务标中不一致的。

**13、未按要求让利30%以上报价、非市场最低价报价或用市场价低于本预算价8%设备参与投标者，将做无效标处理。**

**14、曾报名者投标承诺低于预报名承诺的。**

**15、未能满足软件免费升级及免费开通接口者。**

16、其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

**17、**除以上条款外，不得以其他内容（条款）为依据认定为无效标。

**第六章 评标细则**

根据《中华人民共和国政府采购法》和义乌市的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标细则。

**一 、评标组织**

评标委员会由采购人代表和专家组成（专家随机抽取），共不少于5人。

**二 、评标原则和评标方法**

开标后，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标委员会以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标人按评标内容进行分析、评议，先评技术标得分（含资信与服务），确定技术入围单位；再进入商务标的公开唱标；然后在唱标结束后，评标委员会对所有技术不入围供应商的商务报价进行拆封，并单独记录一份商务报价情况；再评商务标，审查商务报价及其组价是否合理**，并由专家组决定是否继续竞价；最后按竞争后的综合得分确定中标单位。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。**

不同供应商之间所投的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，评审时取其中通过技术入围的项目报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其代理品牌产品，或其中两家及以上供应商的法定代表人为同一人、相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时取其中通过技术入围的项目报价最低的一家供为有效供应商；当报价相同时，则以技术分最高那家为有效供应商；都相同时，由评标委员会集体决定。

**三、具体评标内容**

（一）技术分满分为40分，分值分配见表格。评标委员会根据表格，对各投标单位的技术标进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人的技术标（即资信、业绩及技术性能等）的最终得分为评标委员会成员的有效评分（去掉一个最高分和一个最低分的――在评委人数达到五人及以上时选择使用）的算术平均值。计算时保留小数2位（第3位四舍五入）。

**（标一）内排式高压灭菌器、消毒供应室设备、麻醉机管路消毒机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考评项目 | 评分标准 | 分数（分） |
| 具体技术指标 | 内排式高压灭菌器性能 | 根据参投产品的各项技术指标和功能要求与招标文件要求的符合性及品牌知名度等情况，酌情打分。所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得5分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，得2-4分；允许偏离的指标有较多低于招标需求的，得1分。 | 1-5 |
| 脉动真空灭菌器性能 | 1-5 |
| 医用干燥柜性能 | 1-5 |
| 超声波清洗机和纯水机性能 | 1-5 |
| 快速生物阅读器性能 | 1-5 |
| 麻醉机管路消毒机性能 | 1-5 |
| 质保期及售后服务 | 1-5 |
| 其他配置 | 1-5 |

**（标二）无菌接管机**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考评项目 | 评分标准 | 分数（分） |
| 具体技术指标 | 接驳环境 | 根据参投产品的各项技术指标和功能要求与招标文件要求的符合性及品牌知名度等情况，酌情打分。所有不可偏离指标均满足且多数指标明显优于招标需求的，得5分；不可偏离指标满足且多数指标与招标需求基本一致的，得2-4分；允许偏离的指标有较多低于招标需求的，得1分。 | 1-5 |
| 接管时间 | 1-5 |
| 接管模式 | 1-5 |
| 管子规格 | 1-5 |
| 接管效果 | 1-5 |
| 接合牢度 | 1-5 |
| 操作方式 | 1-5 |
| 其他配置 | 1-5 |

**评定技术标入围单位**。**技术得分大于等于28分者作为技术入围投标人，进入商务评审**。

（二）商务分0～60分

谈判小组将分析商务总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项、是否超过最高限价。如谈判小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，谈判小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经谈判小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。**无效标和超过预算的投标报价不进行商务分的计算。**

**1、主要设备（含让利）商务分（60）**

**（1）审核让利报价：谈判小组对**《非现金让利一览表》有效性进行审核。

**确定有效让利报价:**由谈判小组各专家分别依据对相关产品和服务的市场了解，对各供应商让利情况进行评估、折算，形成专家评估价，并计算出算术平均值（元）（去掉一个最高价和一个最低价，在评委人数〉＝5人时使用，保留两位小数），此平均值为有效让利价。

**（2）审核商务报价**：谈判小组评审《开标一览表》的有效性。对效的商务**报价进行商务分的计算。**

**（3）计算有效商务报价**：有效商务报价=商务报价-有效让利报价

**（4）主要设备（含让利）商务分计算方法为：**

a、评定评标基准价：以满足招标文件要求的最低**有效商务报价**为评标基准价；

b、投标人的商务报价分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 = (评标基准价／**有效商务报价**)×60%×100

**（三）计算总得分：技术标评审得分＋商务标评审得分＝投标人综合得分**

**（四）竞争性谈判：结合技术标评审得分，综合得分高者入围，原则上综合评分最低者予以淘汰。谈判小组根据情况可开展继续商务竞价，最终综合得分最高者中标。**

**四、定标办法**

1、谈判小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人代表采用随机方式确定），谈判小组根据以上排序直接确定第一名的投标单位为中标人。

2、当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，重新组织招标。

**第七章、投标文件格式**

1) 承诺书（附件1）；

2) 售后服务承诺书（附件2）；

3) 产品质量承诺书（附件3）；

4) 规范偏离表（附件4）；

5) 货物简要说明一览表（附件5）；

6) 法定代表人授权书（附件6）；

7) 开标一览表 (附件7)；

8）封闭耗材、易损配件和技术服务报价及折扣表（附件8）；

9）非现金让利一览表（附件9）

货物的企业成本价（附件8）。

**以上提供了部分表格的投标文件格式,具体的投标文件组成见第二章第11条的投标文件的组成，按报名标段分别填写。**

附件1：

**承 诺 书**

致：卫生事务管理服务中心

1、我单位已认真阅读了义乌市卫计委护理类设备采购项目标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(招标编号：)的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准*。*

2、我方理解贵方不一定要接受最低价的投标；

3、我方同意所递交的投标文件的投标有效期与招标文件规定的有效期一致，在此期间内我方如中标，我方将受此约束。

4、不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

5、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

6、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

7、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

8、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

9、自愿接受义乌市公共资源交易管理办公室（以下简称公共资源办）的管理，并严格遵守公共资源办制定的招投标管理制度、规范和纪律；积极主动配合公共资源办的调查。及时、如实、全面地回答公共资源办提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

10、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

11、投标文件中未明确的内容，一律按招标文件规定执行。

12、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人及电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，招标方可据此不予退还我单位的投标保证金，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给招标方造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受公共资源办或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）： 法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日

附件2：

**售后服务承诺书(标段\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1、保修年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点、响应时间等）

6、其他优惠条件

企业名称（盖章）：

 签字代表 ：

年 月 日

附件3：

**产品质量承诺书（标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）**

根据贵方为年 月日（采购编号）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1. 技术规范及相关产品标准：
2. 产品都属于厂家原装正品产品：
3. 产品“三包”内容：
4. 质量问题的处理：
5. 质量投诉的处理：

 6、其它：

**企业名称（盖章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**签字代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**年 月 日**

附件4：

**规 范 偏 离 表**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(公章)采购编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 商务偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

说明:

1，投标方应根据第三章招标项目清单及要求中的各项内容，进行逐条分析，只需对有偏离的内容进行填写；如果本表没有列明的内容视同与招标文件相一致；如果全都没有偏离，则须在投标文件中提供空白表格。

2，此表在不改变格式的情况下可自行制作。

3，此表置于技术标书中。

附件5：

**货物简要说明一览表**

投标方名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌型号 | 规格及主要技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

所有招标货物（包含采购主件、配件、辅件、工具等）都必须填写。

此表可在不改变格式的情况下自行制作。

该表须详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

附件6：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：

注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿ (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿（采购编号：＿＿＿＿＿＿＿＿）项目＿＿＿＿＿＿＿＿标段的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

**被授权人身份证复印件：**

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

 授权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

 单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

附件7：

**开 标 一 览 表**

标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **产地规格型号** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计：小写：大写： |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

备注：1、投标报价以人民币为结算币种，投标报价包括**全部设备价款（含必备的附件备件）、运输装卸费、安装调试费和税费等**所有一切费用；**投标报价为投标方所能承受的最低报价。设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。**

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件8：

**所有耗材、配件及服务统一折扣表**

标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点货物或服务名称 | 品牌规格型号 | 单价（元） | 年平均使用量 | 年平均费用小计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

统一折扣率\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

备注：1、请明确今后以当时市场价为基准的所有封闭耗材、配件、服务的收费统一折扣率**。**

2、投标报价以人民币为结算币种。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4、年平均使用量：按设备中等规模使用时的工作量。

附件9：

非现金让利一览表

投标方名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

让利范围所属设备：标段\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称****（设备、耗材、服务等）** | **品牌规格型号** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总让利 | 合计：小写：大写： |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

备注：1、本表报价以人民币为结算币种，本表所含价格已包含在附件7投标总价中**。**

**2、以服务形式让利的，须取得原厂或其售后服务部门证明。**

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

4、**如多设备捆绑采购的，此表请按各采购设备分别制作**

5、以提供高于预算价设备参与让利投标的需至少提供浙江省内近1年市场成交依据（含价格）3份，并提供使用单位联系人和联系电话备查，2015年度新出品未有市场成交的设备例外**。**

**6、各投标商如有其它需说明的价格或证明依据，请附后。**

**第八章、义乌市政府采购合同（样本）**

供方：

需方：

供、需双方根据年月日义乌市项目(采购编号：)招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，订立本采购合同。

一、合同文件：招标文件、投标文件、开标、询标、评标等记录的所有内容是构成本合同不可分割的部分。

二、合同金额:（价款以人民币进行结算，大写）。包括等一切费用。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和供方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

**附：详 细 价 格 清 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **产地规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **大写： 小写：元** |

四、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的设备必须是现货、全新、原装(包括零部件)的，符合国家检测标准或具有中国商检部门合格证明，符合招标货物一览表中要求的规格型号和技术性能。供方对设备提供年的质保期（设备另有质保规定的按原规定执行），质保期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责。供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。

五、交货完成时间：。

交货地点：各卫生计生单位。

六、供方应随设备向使用单位提供货物的质保书和产地证书。

七、付款方式：

八、违约责任：

1，采购人(使用单位)无正当理由拒收货物，拒付货款的，采购人向供应商偿付货物款总值的百分之三十违约金。

2，采购人逾期支付货款的，采购人向供应商每日偿付欠款总额千分之\_\_\_（二～五）的违约金。

3，供应商所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝。供应商向采购人偿付货款总额的百分之三十的违约金。

4，供应商逾期交货的，供应商向采购人每日偿付货款总额千分之\_\_\_（二～五）的违约金。

5，供应商逾期三十日未能交货的，视为不能履约，则供应商向采购人支付货款总额百分之三十的违约金。

九、因货物的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受。

十、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，可向应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼或向金华市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同一式八份，供需双方各执三份，义乌市公共资源交易管理办公室和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十二、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十三、中标后，若中标单位投标文件与招标文件要求不一致或投标文件内容不一致，且评标过程中未发现的。应有利于采购人的原则执行。

供 方： 需 方：

地 址：地 址：

法人代表：　　　　　 法人代表：

委托代理人： 　 委托代理人：

电 话： 　 　电 话：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮 编： 邮 编：

签约时间： 签约时间：

签约地点：